盛和养老系统下发协议

- 阿里云MQTT通信

| Topic list | 说明 |
| --- | --- |
| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/cli/put | 业务控制指令上传 |
| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/5s/put | 5s数据上传 |
| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/60s/put | 60s数据上传 |
| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/sleep/put | 睡眠报告数据上传 |
| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/mccli/put | 床控数据上传 |
| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/airbagCli /put | 气囊数据上传 |
| /ota/device/inform/ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784 | Ota数据上传 |
| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/cli/get | 业务控制指令下发 |
| /ota/device/upgrade/ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784 | Ota数据下发 |

- 业务控制指令下发topic：/ixvaCaIfGla/${deviceName}/user/cli/get

业务控制指令反馈topic：/ixvaCaIfGla/${deviceName}/user/cli/put

- 数据格式

下发指令例：

{

"id":"KSPSBED00000100",

"ts":123456789,

"type":"sensorCli",

"cmd":"list"

}

指令反馈例：

{

"id":"KSPSBED00000100",

"ts":123456789,

"cmd":"list",

"back":"%s"

}

格式解释：“id”为设备名“devicname”；“ts”为实时时间戳；“type”为指令分类，分为“sensorCli”传感器指令以及“deviceCli”设备指令；“cmd”为具体指令；“back”为指令反馈上报数据。

“deviceCli”

| “cmd” | “back” | 注释 |
| --- | --- | --- |
| dataUpSwitch | 1/0 | 1：数据上传开启 0：数据上传关闭 |

“sensorCli”

| “cmd” | “back” | 注释 |
| --- | --- | --- |
| version | SU2-1.0.0,Board:1.0 | 读取版本信息，反馈软件版本，硬件版本 |
| reboot | ok | SU2重新启动 |
| get mode | 1 | 查询状态（工作/空闲），出错代码。 0:空闲（2分钟没有收到指令，进入默认工作状态）； 1:开启1分钟数据伴随（掉电保存）； 2:开启5秒+1分钟数据伴随（默认模式） 3：固件升级（在2分钟没有收到指令，自动进入默认工作状态） |
| set mode 0 | ok | 强制算法生成睡眠报告并停止工作，掉电不保存，进入空闲状态。2分钟内没有收到指令时自动进入工作状态（mode 2） |
| set mode 2 | ok | 设置之后1分/5秒数据开启与否（默认模式） |
| set mode 3 | ok | 固件升级，掉电不保存（在 2 分钟没有收 到指令，自动进入默认工作状态） |
| set mode 4 | ok | 立即工作指令（可打断mode 0） , 在端口配置后，且设备处于待机状态后可响应该指令。 (传感器固件版本大于SU 1.9.2) |
| set calibration manual | ok | manual:进入手动校准模式 auto:自动校准模式 |
| get calibration | manual | manual:手动校准模式 auto:自动校准模式（默认） |
| list | 0 2021-08-24 17：15：39 009 1 2021-08-24 20：07：34 006 2 2021-08-24 21：16：46 001 3 2021-08-25 06：32：23 521 4 2021-08-25 11：51：42 004 5 2021-08-25 13：20：40 001 6 2021-08-25 14：35：16 065 | 查询睡眠报告列表信息 |
| report 5 2023-10-26 14:18:03 525 |  | 上传相应睡眠报告数据 分别发送基础数据，睡眠周期数据，心率，呼吸，体动，打鼾，收缩压，舒张压数据 |
| 传感器校准指令（关闭自动校准才可以使用） |  |  |
| set sbp 127 | ok | 血压参数设置（查询）指令： 收缩压sbp：默认127， 舒张压dbp：默认83， 校准前的累计数据个数bpn：默认40（每分钟1个数据，血压参数设定后需要使用40分钟后才能正确校正完成） 正常人可以依据下表设置：（高低血压患者需要测量后设定参数） 年龄 男 女 20 116/74 108/68 30 119/79 110/71 40 127/83 118/75 50 132/86 123/75 60 137/85 132/80 70 139/81 136/79 血压基准值如何获取： 推荐坐姿使用臂式血压计连续测试6次，取最后3次的平均值。 |
| set dbp 83 |  |  |
| set bpn 40 |  |  |
| get sbp | 127 |  |
| get dbp | 83 |  |
| get bpn | 40 |  |
| 参数读写指令 |  |  |
| set param_o 0 51.21 | ok | 设置参数0的值51.21 |
| get param_o 0 | 51.21 | 获取参数0的值 |
| get param_o | param_o 0： param_o 1： param_o:2：43.2 ... | 获取所有参数值 |
| get param | mode: 1 version: version: version: version: devid: SU20000001 rtc:1622234876 calibration:manual sbp:127 dbp: 83 bpn: 40 | 反馈所有参数 |

3.

“airbagCli”

| “cmd” | “back” | 注释 |
| --- | --- | --- |
| get_status | { {"sw_ver":100,"hw_ver":100,"rc_ver":17493,"stretch_mode":0,"wh_state":0,"wh_temp":35,"wh_level":0,"wh_err":0,"lh_state":0,"lh_temp":35,"lh_level":0,"lh_err":0,"sh_adapt_level":1,"sh_pump":0,"sh_valve":0,"sh_pressure":1,"wh_adapt_level":1,"wh_pump":0,"wh_valve":0,"wh_pressure":0,"mcbox_status":0”,”off_bed”:0,”turning_times”:0} } | 查询气囊主控盒状态 1、心跳：5分钟上报一次 2、App发送该命令会直接上报一次 3、当拉伸、腰部加热、腿部加热、肩部、腰部自适应等级、ai模式变化时候自动上报一次 Note：主动查询发送在/ixvaCaIfGla/${deviceName}/user/cli/put 自动上报发送在：/ixvaCaIfGla/${deviceName}/user/airbag/put |
| set sms 0 | Ok 失败返回错误信息 | 设置拉伸模式状态 0-3 (0 关闭，1-3档位) |
| set whs 0 | ok | 设置腰部加热状态 0-3 |
| set lhs 0 | ok | 设置腿部加热状态 0-3 |
| set shl 0 | ok | 设置肩部自适应强度等级0-5 (0关闭（预留），1-5等级） |
| set whl 0 | ok | 设置腰部自适应强度等级0-5 |
| set aim 0 | ok | AI模式0-1（0关闭 1开启） |
| set si 0 | ok | 肩部充气1充气 0停止 |
| set sd 0 | ok | 肩部放气1放气 0停止 |
| set wi 0 | ok | 腰部充气1充气 0停止 |
| set wd 0 | ok | 腰部放气 1开始 0停止 |
| set lf 0 | ok | 一键放平 |

| “cmd” | “back” | 注释 |
| --- | --- | --- |
| get_status | { {"sw_ver":100,"hw_ver":100,"rc_ver":17493,"stretch_mode":0,"wh_state":0,"wh_temp":35,"wh_level":0,"wh_err":0,"lh_state":0,"lh_temp":35,"lh_level":0,"lh_err":0,"sh_adapt_level":1,"sh_pump":0,"sh_valve":0,"sh_pressure":1,"wh_adapt_level":1,"wh_pump":0,"wh_valve":0,"wh_pressure":0,"mcbox_status":0”,”off_bed”:0,”turning_times”:0} } | 查询气囊主控盒状态 1、心跳：5分钟上报一次 2、App发送该命令会直接上报一次 3、当拉伸、腰部加热、腿部加热、肩部、腰部自适应等级、ai模式变化时候自动上报一次 Note：主动查询发送在/ixvaCaIfGla/${deviceName}/user/cli/put 自动上报发送在：/ixvaCaIfGla/${deviceName}/user/airbag/put |
| set sms 0 | Ok 失败返回错误信息 | 设置拉伸模式状态 0-3 (0 关闭，1-3档位) |
| set whs 0 | ok | 设置腰部加热状态 0-3 |
| set lhs 0 | ok | 设置腿部加热状态 0-3 |
| set shl 0 | ok | 设置肩部自适应强度等级0-5 (0关闭（预留），1-5等级） |
| set whl 0 | ok | 设置腰部自适应强度等级0-5 |
| set aim 0 | ok | AI模式0-1（0关闭 1开启） |
| set si 0 | ok | 肩部充气1充气 0停止 |
| set sd 0 | ok | 肩部放气1放气 0停止 |
| set wi 0 | ok | 腰部充气1充气 0停止 |
| set wd 0 | ok | 腰部放气 1开始 0停止 |
| set lf 0 | ok | 一键放平 |

例如:

3、气囊主控盒数据上报topic：

| 13 | 气囊主控盒数据 | /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000500/user/airbag/put |
| --- | --- | --- |

Topic数据格式如下：

{

"id":"KSPSBED00000500","ts":1777727249,

"type":13,

"data":{

"sw_ver":100,

"hw_ver":100,

"rc_ver":0,

"stretch_mode":0,

"wh_state":0,

"wh_temp":35,

"wh_level":0,

"wh_err":0,

"lh_state":0,

"lh_temp":35,

"lh_level":0,

"lh_err":0,

"sh_adapt_leve":1,

"sh_pump":0,

"sh_valve":0,

"sh_pressure":1,

"wh_adapt_level":1,

"wh_pump":0,

"wh_valve":0,

"wh_pressure":0,

"off_bed ":0,

"turning_times ":0

}

}

Topic数据具体含义如下：

typedef struct {

uint16_t sw_ver;     		 // 主控盒版软件本号

uint16_t hw_ver;     		 // 主控盒版硬件本号

uint16_t rc_ver;     		 // 遥控器版本号

uint8_t stretch_mode; 		// 拉伸模式状态 11

uint8_t wh_state;    		 // 腰部加热垫状态

uint8_t wh_temp;     	 // 腰部加热垫温度

uint8_t wh_level;    		 // 腰部加热垫档位 14

uint8_t wh_err;      		 // 腰部加热垫故障码

uint8_t lh_state;     		// 腿部加热垫状态

uint8_t lh_temp;     		 // 腿部加热垫温度

uint8_t lh_level;     		// 腿部加热垫档位 18

uint8_t lh_err;       		// 腿部加热垫故障码

uint8_t sh_adapt_level;     // 肩部自适应强度等级 20

uint8_t sh_pump;      	// 肩部气磅开关

uint8_t sh_valve;     		// 肩部气阀开关

uint16_t sh_pressure; 		// 肩部气压值

uint8_t wh_adapt_level;	  // 腰部自适应强度等级 25

uint8_t wh_pump;         // 腰部气磅开关

uint8_t wh_valve;        // 腰部气阀开关

uint16_t wh_pressure;    // 腰部气压值

uint8_t mcbox_status;    // 主控盒状态 30

uint8_t off_bed;    		// 主控盒的离床状态 31

uint8_t turing_time;		// 翻身次数 32

} ControlBox_Info_t;

4、新增床控和打鼾干预功能

4.1 下发topic使用原来的

| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/cli/get | 床控数据下发 |
| --- | --- |

4.2 床控下发协议：

{

"id":"KSPSBED00001060",

"ts":123456789,

"type":"mcCli",

"cmd":" AA020B080100000078010F5030xxxx "

}

4.2.1 Cmd字段的总帧协议为：

| 帧头 | 类型 | 数据长度 | 内帧数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 1byte | Nbyte | 1byte |
| 固定0xAA | 0x01 | N | N |  |

帧头：固定为0xAA

Type类型定义如下:

0: 参数查询（打鼾干预参数）

1：键值发送（普通、缓启动、按摩）

2：演示命令（打鼾干预流程）

3：参数设置（打鼾干预参数设置）

数据长度为：内帧数据的长度 = 内帧数据长度+3  （N = length+3）

4.2.2 内帧数据协议

内帧数据参照《JLDP.15.028.322 串口协议》

例如：05010002000000f7

具体键值见下表：

按摩枚举没用，主控盒有这个功能暂时保留

type=2 和type=3 ：后续如有其他演示功能或者参数设置再进行设计，当前对于cmd的协议与上述缓启动命令相同，不在重复书写。

1、参数查询

AA 00 03 00 01 XX XX

解释：

| 帧头 | 类型 | 数据长度 | 内帧数据 | 校验(外帧校验不判断) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 00 | 03 | 00 01 xx | xx |

固定帧头：	AA

类型： 		00（参数查询）

数据长度	01

内帧数据	00 01 xx

校验 		xx

内帧数据解释

| 内帧长度 | Type | 校验 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 01 | xx |

长度 00

类型 01 （打鼾干预参数上报）

校验 xx

2、键值传输

例1：AA 01 08 05 01 00 02 00 00 00 f7 xx  (中间无空格)

解释：

| 帧头 | 类型 | 数据长度 | 内帧数据 | 校验(外帧校验不判断) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 01 | 08 | 05 01 00 02 00 00 00 f7 | xx |

固定帧头：	AA

类型：  	01 （键值发送命令）

数据长度：	08	(内帧总长度= 内帧长度+3(头、type、校验位)) 8 = 5+3

内帧数据：	05 01 00 02 00 00 00 f7

校验和：	xx

内帧数据解释

| 内帧长度 | Type | 键值 | CMD | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 01 | 00 02 00 00 | 00 | f7 |

内帧长度：05：键值+CMD的位数

例2：  AA010A07010000800000500522B4

| 帧头 | 类型 | 数据长度 | 内帧数据 | 校验（不判断） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 01 | 0A | 07010000800000500522 | B4 |

固定帧头：		AA

类型：  		01 （键值发送命令）

内帧数据长度：	0A	（10 = 7+3）

内帧数据：		07 01 00008000 00 50 05 22

校验和：		xx

| 内帧长度 | Type | 键值 | 左右床 | PWM | Tmr | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 01 | 00 00 80 00 | 00 | 50 | 05 | 22 |

3、演示流程 （暂时只有打鼾干预）

AA020B0801000000780F015014xxxx

| 帧头 | 类型 | 数据长度 | 内帧数据 | 校验(不判断) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 02 | 0B | 0801000000780F015014xx | xx |

固定帧头：		AA

类型：  		01 （演示流程）

数据长度：		0B	（11 = 8+3）

内帧数据：		08 01 00000078 01 0F 50 14xx

校验和：		xx

120			16		80		20

| 内帧长度 | Type | up_hold_time_s | threshold_5s | threshold | PWM | TMR | 校验（不判断） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 01 | 00 00 00 78 | 01 | 0F | 50 | 14 | XX |

内帧长度					08

内帧类型：  				01 （打鼾干预演示触发）

打鼾干预延时总时间：		00 00 0078 = 120秒

打鼾包判断阈值				0F （15/24 两分钟有15个判断为打鼾）

PWM						50 （抬起速度）

TMR							14 （抬起时间）

校验和：					xx

4、参数设置 （暂时只有打鼾干预参数）

AA030B080100000708010F5030xxxx

| 帧头 | 类型 | 数据长度 | 内帧数据 | 校验(不判断) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 03 | 0B | 080100000708010F5020xx | xx |

固定帧头：		AA

类型：  		03（参数设置）

数据长度：		0B	（11 = 8+3）

内帧数据：		08 01 00000708 01 0F 50 30xx

校验和：		xx

| 内帧长度 | Type | up_hold_time_s | threshold_5s | threshold | PWM | TMR | 校验（不判断） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 01 | 00 00 07 08 | 01 | 0F | 50 | 30 | XX |

内帧长度					07

内帧类型：  				01 （打鼾干预参数设置） 02（后续其他参数设置）

打鼾干预延时总时间：		00 00 0078 = 120秒

打鼾包判断阈值				0F （16/24 两分钟有16个判断为打鼾）

PWM						50 （抬起速度）

TMR							30 （抬起时间）

校验和：

打鼾干预强度等级：可以通过控制打鼾包阈值控制，协议中体现为0F 2分钟16次打鼾触发干预

保持时间：32位 1800 = 00 00 07 08    60 = 00 00 00 3C  120 = 00 00 00 78

PWM：缓启动速度

TMR：缓启动抬升时间

{

"id":"KSPSBED00001193",

"ts":123456789,

"type":"mcCli",

"cmd":" AA010805010100000000f8XX "

}

测试过的附带校验和的指令如下：

| 命令 | 功能 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| AA00030001XXXX | 打鼾干预参数查询 | 查询 |
| AA00030002XXXX | 主控盒参数查询 | 暂定上报原始数据 |
| AA00030004XXXX | 闹钟下发前 | 2分钟不执行打鼾干预 |
| AA040805010000000200f7XX | 停止 | 打断一键入眠、一键放平 |
| AA05030004XXXX | 清空发送队列 | 长按结束发送该键值AA 05 即可 |
| AA010805010100000000f8XX | 头部抬起 | 键值发送 |
| AA010805010200000000f7XX | 头部放下 |  |
| AA010805010400000000f5XX | 腿部抬起 |  |
| AA010805010800000000f1XX | 腿部放下 |  |
| AA010805010000000800f1XX | 一键放平 |  |
| AA010805015000000000a9XX | 床体抬升 |  |
| AA01080501a00000000059XX | 床体放下 |  |
| AA010805010010000000e9XX | 零重力位置 |  |
| AA010805010020000000d9XX | 阅读/休闲位置 |  |
| AA010805010040000000b9XX | 观影/TV位置 |  |
| AA010805010000400000b9XX | 上床位置 |  |
| AA010805010000001000e9XX | 下床位置 |  |
| AA010805010000004000b9XX | 一键入眠 |  |
| AA01080501008000000079XX | 止鼾位置 |  |
| AA010805010000010000f8XX | 音乐位置 |  |
| AA01080501000000800079XX | 一键放松 |  |
| AA010805010000002000d9XX | 一键解压 |  |
| AA010805010000020000f7XX | 床底灯开关 | 一下开 一下关 |
| AA010D0A01000000000000880000006CXX | 感应灯传感器关闭 | 10s左右响应 |
| AA010D0A01000000000000880100006BXX | 感应灯传感器开启 | 5s左右响应 |
| AA010805010001000000f8XX | ALL按摩强度切换 | 默认普通按摩模式0 (遥控器) |
| AA010805010008000000f1XX | 头部马达强度切换 | M1 |
| AA010805010004000000f5XX | 腿部马达强度切换 | M2 |
| AA010805010002000000f7XX | 按摩时间10/20/30/0 |  |
| AA010805010000080000f1XX | 按摩模式1 |  |
| AA010805010000100000e9XX | 按摩模式2 |  |
| AA010805010000200000d9XX | 按摩模式3 |  |
|  |  | 缓启动 |
| AA010A0701000000080050306fXX | 缓启动一键放平 | pwm=80 time = 255 |
| AA010A070100800000005030f7xx | 缓启动到打鼾记忆位置 | pwm=80 time=48 |
| AA020B080100000078010F5030xxxx | 打鼾干预演示流程 | Time = 120 pwm= 80 tmr=48 |
| AA030B080100000708010F5030xxxx | 打鼾干预参数设置 | Time =1800 threshold _5s= 1 threshold=15 pwm=80 tmr=48 |

注：和校验函数

unsigned char rxCalcCheckSum(void)

{

uint16_t i;

uint8_t sum;

sum = 0xff;

for (i = 0; i < ((uint16_t)2 + (uint16_t)g_Sync_RX.Syncdata.length); i++)

{

sum -= g_Sync_RX.rawData[i];

}

return sum;

}

| /ixvaCaIfGla/KSPSBED00000784/user/mci/put | 床控数据上传 |
| --- | --- |

- 当前仅在打鼾干预事件触发或者主动下发查询命令的时候上报：打鼾干预参数

上报格式如下;

{

"id": " KSPSBED00001060",

"ts": 1744790505,

"type": 16,

"report":"snore_param",

"data":

{

"triggered_flag":0,

"triggered_flag_demo":1,

"upHoldTime":120,

"threshold":0,

"threshold5s":0,

"pwm":80,

"tmr":48,

"lastTriggeredTime":1744790385,

"isIntervening":0

}

}

数据具体含义如下：

"triggered_flag":0,    		打鼾干预触发标志

"triggered_flag_demo":1,		打鼾干预演示触发标志

"upHoldTime":120,			保持时间

"threshold":0,				2分钟打鼾包阈值(灵敏度)

"threshold5s":0,				5s内打鼾包判断阈值

"pwm":80,					缓启动速度

"tmr":48,					缓启动时间

"lastTriggeredTime":1744790385,	打鼾干预触发时间

"isIntervening":0					打鼾干预中

- 每200ms自动上报：主控盒原始数据

上报格式如下：

{

"id":"KSPSBED00001159",

"ts":1750666280,

"type":12,

"data_hex":"3C 07 00 00 00 00 28 00 BB 62 01 00 04 08 41 07 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 F9 FF FE FF FA FF FA FF 00 00 03 00 00 00 EE 04 "

}

- 仅在发送按摩查询命令后回传按摩参数：(暂未定义 当前可以从原始数据中读取)

上报格式如下：

{

"id":"KSPSBED00001159",

"ts":1750666280,

"type":11,

"data":"…."

}

- 蓝牙通信

| Type | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 5s |
| 2 | 60s |
| 3 | 配网 |
| 4 | 传感器升级 |
| 5 | 传感器升级 |
| 13 | 气囊数据 |

- 5s 60s数据：

Device -APP

{

"id": "KSPSBED88888888",

"ts": 1537553586,

"type": 1,

"data":

{

"heart": "17",

"breath": "81",

"status": "[0,0,0,0,0]"

}

}

- 配网

App->Device

{

"id": "KSPSBED88888888",

"ts": 1537553586,

"type": 3,

"cmd":

{

"ssid": "DS",

"passwd": "ds654321"

}

}

Device -APP

App->Device

{

"id": "KSPSBED88888888",

"ts": 1537553586,

"type": 3,

"cmd":

{

"ssid": "DS",

"passwd": "ds654321"

}

}

App->Device

{

"id": "KSPSBED88888888",

"ts": 1537553586,

"type": 3,

"state": "wifiOK"	// 失败wifiFail

}

App->Device

{

"id": "KSPSBED88888888",

"ts": 1537553586,

"type": 3,

"state": "mqttOK"  // 失败mqttFail

}

注：依次返回成功算配网成功

- 传感器升级

- 气囊数据

App->Device

{

"id": "KSPSBED88888888",

"ts": 1537553586,

"type": 13,

"cmd": "set mode 0"

}

当气囊数据发送变化时：

{

"id": "KSPSBED88888888",

"ts": 1537553586,

"type": 13,

"data":

{

"sw_ver":100,

"hw_ver":100,

"rc_ver":0,

"stretch_mode":0,

"wh_state":0,

"wh_temp":35,

"wh_level":0,

"wh_err":0,

"lh_state":0,

"lh_temp":35,

"lh_level":0,

"lh_err":0,

"sh_adapt_leve":1,

"sh_pump":0,

"sh_valve":0,

"sh_pressure":1,

"wh_adapt_level":1,

"wh_pump":0,

"wh_valve":0,

"wh_pressure":0,

"off_bed ":0,

"turing_times ":0

}

}

- 主控盒控制原始数据

App->Device

{

"id": "KSPSBED88888888",

"type": 12,

"data_hex": " …………. "	// 与mqtt协议帧一致

}

6．主控盒按摩参数数据

App->Device

{

"id": "KSPSBED88888888",

"type": 11,

"data": " …………. "	// 与mqtt协议帧一致

}